**Hankedokument**

Hankija: **Aktsiaselts Järvamaa Haigla**

Hanke nimetus: **„Laborikappide ostmine“**

**Hanke tehniline kirjeldus, pakkumusevorm ja Pakkuja ....................................... kinnitused, et Pakkumus vastab Hankija poolt käesolevas dokumendis esitatud tingimustele.**

Aktsiaselts Järvamaa Haigla kutsub kõiki hankest huvitatud isikuid ja võimalikke pakkujaid osalema alla lihthanke piirmäära jääval riigihankel „Laborikappide ostmine“, millise objektiks on käesolevatest tehnilisest tingimustest tulenevatele nõuetele vastavate ühe tõmbekapi ja ühe laminaarkapi soetamine koos paigalduse ja kasutajakoolitusega. Hankeobjektiks oleva seadmete tehnilise kirjelduse ning hankelepingu oluliste tingimustega palume tutvuda käesolevas hankedokumendis.

Pakkumused tuleb esitada elektronposti teel **hiljemalt 14. märtsil 2023.a kell 10:00 aadressile** **haigla@jmh.ee****.** Elektronkirja teemareale tuleb märkida *„Laborikapid“*. Pakkumused, mis on esitatud paberkandjatel või millised ei ole saabunud käesolevas lõigus nimetatud elektronposti aadressile hiljemalt eelnimetatud tähtpäevaks ja kellaajaks, ei osale pakkumismenetluses. Tingimuslike pakkumuste esitamine ei ole lubatud. Tingimuslikud pakkumused kuuluvad viivitamatult tagasilükkamisele.

Kogu käesolevat hankemenetlust, hankeobjekti puudutavaid tehnilisi ning muid hankemenetlusega seotud küsimusi puudutav suhtlus toimub üksnes elektrooniliste kandjate kaudu, pöördumisel aadressile haigla@jmh.ee. Hankija teeb kõik käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevad küsimused ja/või tehnilise kirjelduse osas esitatud küsimused koos vastustega avalikult teatavaks hankija kodulehel aadressil [www.jmh.ee](http://www.jmh.ee), hangete teemalehel. Hankija ei avalikusta oma kodulehel konkreetse küsimuse esitanud ettevõtja ja/või tema esindaja nimesid.

Hankija jätab endale õiguse astuda tähtaegselt käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevatele tingimustele vastavad pakkumused esitanud pakkujatega läbirääkimistesse pakutavate seadmete tarneaja, garantiijärgse hooldusteenuse osutamise võimalikkuse, tingimuste ning tasu suuruse ja seadmete maksumuse üle. Läbirääkimiste pidamise soovist ning täpsemast korrast teavitab hankija tähtaegselt pakkumused esitanud pakkujaid elektronkirja teel.

Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim maksumus.

Hankija jätab endale õiguse kõikide pakkumuste tagasi lükkamiseks.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Poolte vahelisele hankelepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Hankelepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul kui lepingust tõusetunud vaidluste lahendamine ei ole läbirääkimiste teel võimalik, lahendatakse vaidlus esmases järjekorras Pärnu maakohtus.

Pakkumus tuleb esitada vastavalt lisatud tehnilistele kirjeldustele. Pakkumuse võib esitada ühele ja/või mõlemale osale.

1. **Tõmbekapi 1 tk - hind koos installeerimise, seadistamise ja kasutajakoolitusega Hankijale: ................... € + käibemaks**

**Tõmbekapi mark ja mudel ……………….**

**Tehniline kirjeldus ja nõuded tõmbekapile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jrk**  | **Funktsionaalne omadus**  | **Vastavus nõudele (Jah/Ei) ja/või parameetri arvväärtus** |
|  | **Üldnõuded:**  |  |
|  | Materjal töötasapinnal AISI 316 |  |
|  | Materjal raamil AISI 304 |  |
|  | Välismõõtmed: laius max 1205 mm |  |
|  |  sügavus max 755 mm |  |
|  |  kõrgus max 2220 mm |  |
|  | Töökambri mõõtmed: laius max 1205 mm |  |
|  |  sügavus max 425-510 mm |  |
|  |  kõrgus max 890 mm |  |
|  | Eesmine klaas - turvaklaas |  |
|  | Eesmine klaas – käsitsi tõmmatav vastukaaluga |  |
|  | LED valgustus töökambri kohal |  |
|  | 2 pistikupesa esipaneelil |  |
|  | Kraanikauss vasakul pool, mõõtmed vähemalt: laius 245 mm, sügavus 95 mm, kõrgus 120mm |  |
|  | Külmavee kraan |  |
|  | **Muud nõuded**  |  |
|  | Seadme garantiiaeg on vähemalt 24 kuud seadme vastuvõtmisest. Palume märkida pakutava garantiiaja pikkus kalendrikuudes. |  |
|  | Tarnija tagab garantiiajal oma kulul seadme täishoolduse, mis sisaldab seadme tootja poolt ette nähtud korralist hooldust, rikete kõrvaldamiseks teostatavaid remonttöid ja vajadusel kasutaja konsultatsioone. |  |
|  | Paigaldus vastavalt EVS-EN 12469:2000 standardile |  |
|  | Seade on varustatud paberkandjal tootjapoolsete inglisekeelsete originaaljuhenditega ning eestikeelse kasutus-, hooldus- ja ohutusjuhendiga. |  |
|  | Seadme eest tasumine toimub peale kauba üleandmis-vastuvõtmisakti vormistamist ja allkirjastamist mõlema osapoole esindaja poolt 30 päeva jooksul Pakkuja poolt arve esitamisest. Kauba üleandmise-vastuvõtmise akti kohustub vormistama pakkuja. Poolte esindajate poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt on aluseks arve väljastamisele. |  |

1. **Laminaarkapi 1 tk - hind koos installeerimise, seadistamise ja kasutajakoolitusega Hankijale: ................... € + käibemaks**

**Laminaarkapi mark ja mudel ……………….**

**Tehniline kirjeldus ja nõuded laminaarkapile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jrk**  | **Funktsionaalne omadus**  | **Vastavus nõudele (Jah/Ei) ja/või parameetri arvväärtus** |
|  | **Üldnõuded:**  |  |
|  | Vastab standardile EN 12469 klass II |  |
|  | Välismõõtmed: laius max 980 mm |  |
|  |  sügavus max 795 mm |  |
|  |  kõrgus max 2190 mm |  |
|  | Sisemõõtmed: laius max 890 mm |  |
|  |  sügavus max 605 mm |  |
|  |  kõrgus max 660 mm |  |
|  | UV-C lamp magnetitega 15 W |  |
|  | UV valguselüliti ja taimeri funktsioon |  |
|  | Valgustus max 2500 lux |  |
|  | Kapp alusel |  |
|  | LED valgustus töökambri kohal |  |
|  | Tööpinna kõrgus reguleeritav |  |
|  | Elektrooniline ekraan |  |
|  | Esiklaas elektriliselt liigutatav |  |
|  | Alarm, kui alla puhe või sisse puhe on etteantud piiridest väljas |  |
|  | Alarm, kui esiklaas on valel kõrgusel |  |
|  | ½ kiiruse režiim |  |
|  | Lüliti gaasikraani jaoks |  |
|  | Ventilaatori tööaja loendur |  |
|  | Roostevabast terasest tööpind |  |
|  | Kahene pistikupesa koos lüliti ja taimeri funktsiooniga |  |
|  | **Muud nõuded**  |  |
|  | Seadme garantiiaeg on vähemalt 24 kuud seadme vastuvõtmisest. Palume märkida pakutava garantiiaja pikkus kalendrikuudes. |  |
|  | Tarnija tagab garantiiajal oma kulul seadme täishoolduse, mis sisaldab seadme tootja poolt ette nähtud korralist hooldust, rikete kõrvaldamiseks teostatavaid remonttöid ja vajadusel kasutaja konsultatsioone. |  |
|  | Paigaldus vastavalt EVS-EN 12469:2000 standardile |  |
|  | Seade on varustatud paberkandjal tootjapoolsete inglisekeelsete originaaljuhenditega ning eestikeelse kasutus-, hooldus- ja ohutusjuhendiga. |  |
|  | Seadme eest tasumine toimub peale kauba üleandmis-vastuvõtmisakti vormistamist ja allkirjastamist mõlema osapoole esindaja poolt 30 päeva jooksul Pakkuja poolt arve esitamisest. Kauba üleandmise-vastuvõtmise akti kohustub vormistama pakkuja. Poolte esindajate poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt on aluseks arve väljastamisele. |  |

Pakkujate pakkumused peavad olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva arvestatuna pakkumuste esitamise tähtpäevast.

Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et tal puuduvad RHS § 95 lg 1-3 nimetatud kõrvaldamise alused.

Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et pakkumus vastab kõikidele käesolevast hankedokumendist tulenevatele tingimustele ning et ta nõustub kõikide käesolevast dokumendist tulenevate tingimustega.

Ametinimetus: ............................

Pakkumuse koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): ...........................

 /allkirjastatud digitaalselt/

Allkirjastamise kuupäevaks loetakse digitaalallkirja kuupäeva.